## Slide 1: Нейтронное излучение: практика точных измерений Максим Фомичёв-Замилов, к.т.н. Maximus Energy Corporation founder@maximus.energy www.maximus.energy

## Slide 2: Особенности регистрации нейтронов
Нейтроны классифицируются на:
  Быстрые: Eк > 1 МэВ,
  Медленные: Eк ~ 10 эВ,
  Тепловые: Eк ~ 0.025 эВ.
Каждый тип нейтронов требует отдельного метода регистрации.
Нейтронов, как правило, мало: необходим статистический анализ!
Нейтронный фон колеблется в широких приеделах: необходим статистический анализ!
Вероятность регистрации экспоненциально растёт с уменьшением энергии.

## Slide 3: Сечение поглощения нейтронов
Тепловой нейтрон зарегистрировать в 10 000 раз проще, чем быстрый!
Гелий-3 почти в 10 раз более чувствителен к нейтронам, чем литий-6.

## Slide 4: Замедлители нейтронов
Водород
  вода, масло, органика
  высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности
  поглощает тепловые нейтроны
Дейтерий
  тяжёлая вода
  дорогой
Графит
  должен быть очищен от примесей бора
Бериллий
  дорогой, пыль высоко токсична

## Slide 5: Позиционирование замедлителя
Замедлитель
Компактный
Источник
Детектор
Замедлитель
Протяжённый
Источник
Детектор
Толщина замедлителя зависит от энергии нейтронов!
  Быстрые нейтроны: 5-10 см высокомолекулярного полиэтилена
  Тепловые нейтроны: замедлитель не нужен! Он их поглотит
  Холодные нейтроны: будут поглощены даже воздухом

## Slide 6: Типы детекторов
Тепловых нейтронов
  Пропорциональные: 3He, 10BF3, 10B
  Коронные: мощный сигнал
Быстрых нейтронов: 4He, CH4, жидкостные
Синтилляторные: на базе 6Li стекла, NaI(Tl + Li)
Пузырьковые
Трэковые: CR39
Полупроводниковые: 6LiF6, 10B на кремниевом диоде

## Slide 7: Пропорциональные 3He / 10BF3 / 10B
Высочайшая чувствительность к нейтронам
Чувствуют электромагнитные помехи*
Чувствуют ренгеновское и гамма-излучение**
СНМ-18, СИ-19Н отличны для исследований

## Slide 8: Cинтилляционные / 6Li
Выская чувствительность к нейтронам
Чувствуют электромагнитные помехи*
Чувствуют ренгеновское и гамма-излучение**

## Slide 9: Пузырьковые детекторы
Производятся фирмой Bubble Technology Industries (BTI), Канада
Модификации под каждый диапазон энергий
Не чувствительны к электромагнитным помехам, рентгеновскому и гамма-излучению
Дешёвые: ~$300 за штуку
Низкая чувствительность к нейтронам (в тысячи раз ниже, чем 3He)
Срок годности 1-2 года
Чувствительны к нагреву, ударам и вибрации (появляются пузырьки)

## Slide 10: CR39
Производятся фирмой Landauer, США
«Золотой» стандарт для публикаций
Очень дешёвые, $20 за штуку по подписке
Не дают информации в реальном времени: требуют проявления и ручного счета под микроскопом (Landauer предоставляет услугу по подписке)
Очень низкая чувуствительность (в десятки тысяч раз хуже, чем 3He)

## Slide 11: Нейтронная активация
Облучается нейтронами индиевая, золотая, серебрянная, или европиевая фольга
Снимается гамма спектр
  Нужен большой (3-5 дюймовый) NaI или германиевый (HPGe) детектор и свницовый экран

## Slide 12: Пропорциональные счетчики
Давление газа: 0.5 – 20 атм
  СИ-19Н/СНМ-18: 2-3 атм
Размеры: диаметр от 5 до 50 мм, длина до 2 м
Рабочее напряжение: 800-1500В
Амплитуда сигнала: 10-100 мВ
Время нарастания сигнала: 1-20 мкс
Фон: 1-5 нейтронов в минуту*
Эффективность: 60-90%*
Чувствительность: зависит от геометрии счетчика и давления газа:
  Cps/nv – импульсов в секунду на нейтронный поток в 1 нейтрон в секунду через 1 см2.

## Slide 13: Счетчик нейтронов: общая схема

## Slide 14: «Закрытые» системы непригодны
«Закрытые» системы непригодны для научных исследований
Наводки
Неправильный счет

## Slide 15: Детектор нейтронов: упрощеная схема

## Slide 16: Детектор NEUTRON-PRO
http://maximus.energy/index.php/product/neutron-pro/

## Slide 17: Детектор с 12 x 12” счетчиками

## Slide 18: Программа PulseCounter
http://maximus.energy/index.php/software/

## Slide 19: 3He счетчик: пропорциональный режим
Базовый уровень: 0В
Триггерный уровень: -5 мВ
Время наростания: 12 мкс
Длина импульса: ~100 мкс
Амплитуда: 25 мВ

## Slide 20
3He счетчик: коронный режим
Триггерный уровень (дескриминатор)
Шум
Полезный сигнал

## Slide 21: Спектр тепловых нейтронов
Тепловой пик, 764 кэВ
Тритиевый континуум, 191 кэВ
Протонный континуум, 573 кэВ

## Slide 22: Отсечка гамма-излучения
Нейтроны
Гамма
Гамма-пик «наползает» на нейтронный спектр
по мере увеличения интенсивности излучения

## Slide 23: Отсечка гамма-излучения
Импульсы от гамма излучения

## Slide 24: Калибровочные источники
Nuclespot P2042 5 мКи 210Po альфа-ионизатор воздуха www.amstat.com
Добавляем бериллий и получаем источник на несколько тысяч нейтронов в секунду!
Можно использовать 241Am, 239Pu из пожарной сигнализации
Часто используется 252Cf (требуется лицензия)

## Slide 25: Систематические ошибки
Пропорциональные счетчики ОЧЕНЬ чувствительны к ЭМ наводкам!
  Постоянный шум даёт ложные пики, как правило в первых каналах спектра; влияет на скорость счета!
  Периодические ЭМ наводки влияют на скорость счета!
Гамма излучение требует грамотной отсечки;
Дрифт напряжения, коэффициента усиления влияют на скорость счета!
Естественный фон может колебаться в широких пределах особенно, если снято недостаточно показаний.
Человеческое тело – замедлитель, влияет на скорость счета.

## Slide 26: Случайные процессы
Мы имеем дело со случайными процессами. По этой причине мы не можем сделать вывод на основании 1-2 (т.е. малого числа) измерений;
Малое число измерений может выдать аболютно любые значения;
«Неповторяемые результаты» (скорее всего) суть случайные выборки из случайного процесса.

## Slide 27: Статистический анализ
Измерьте фон: ≥20 сэмплов
Проведите эксперимент: ≥20 сэмплов
Вычислите P-значение: если значение меньше 5%, то результат принято считать статистически значимым.
Сильно меняющееся P-значение говорит о недостаточном размере выборки.
Нельзя выкидывать «странные» значения!

## Slide 28: Вычисление P-значения в Excel

## Slide 29: Примеры статистики
P-значение = 0.0007 !!!
Интересно! Но количество измерений меньше 30

## Slide 30: Примеры статистики
Интересно! Но это случайность

## Slide 31: Примеры статистики
Нельзя отбросить меньший счёт как «плохой»

## Slide 32: Практические советы
Дизайн
  Оберните детектор тонким свинцовым листом для экранирования гамма-излучения
  Используйте замедлитель (5-10 см высокополекулярного полиэтилена)
  Уберите детектор и электронику в металлический корпус для устранения ЭМ помех
  Предусмотрите питание от батареи для устранения наводок по земле
  Записывайте сигнал с детектора для последующей верификации
Калбировка
  Убедитесь, что детектор реагирует на калибровочный источник (например, 5 мКи Po-Be)
  Убедитесь, что детектор не реагирует на тестовый гамма источник (например 10 мкКи 137Cs)

## Slide 33: Практические советы
Эксперимент
  Установите детектор максимально близко к источнику
  Предусмотрите гамма детектор для слежения за гамма и рентгеновским фоном
Статистика
  Резулярно измеряйте фон (не менее 20 замеров за раз)
  Снимите не менее 20 показаний за эксперирмент
  Вычислите P-значение
  Достоверность статистики будет улучшатся с ростом числа измерений
Алтьтернативная методика (вторичное подтверждение)
  Используйте пузырьковый детектор
  Если поток нейтронов велик, используйте активацию индия

## Slide 34: Полезные Ресурасы
http://maximus.energy/index.php/product/neutron-pro/
http://bubbletech.ca/product_type/bubble-detector-products/
https://amstat.com/esd-ionizer/nuclespot-alpha-ionizer/